黄山市科学健身指导中心骨密度仪

采购项目

附件1：

采购需求

- 技术要求

配置：骨密度仪主机/足跟辅助台3个（2个成人+1个儿童）/工作站及报告输出打印设备（确保设备正常工作，出具专业分析报告）

1. 超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数）

2. ★ 测量方式：全干式(无须温控装置)油囊探头测量、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁。

3. ★ 测量部位：足跟骨

4. 探 头：油囊探头使用特质超声油作为导体进行测量，探头自动搜索最佳信号，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

5. 专业自主研发软件，可提供软件著权证书，支持中文/英文界面切换。

6. 探头频率：0.5MHz±15%

7.  ★ 测量时间：≤25秒

测试重复性：SOS≤1%

测量误差：SOS≤±2%

测试重复性：BUA≤5%

8. 定标（校正）：人体仿真模块自动定标

9. * 温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差

10. 内置参考数据库：适合各人种数据库

11.  USB接口输出，可外接平板电脑，连接笔记本，台式机均可使用，且可外接不同型号打印机输出报告。

12. 成人儿童双护腿板更换，并配有三个足辅助台， 适应各种大小脚检测。

13. 探头间距：探头测量间距固定与足跟部直接接触。

14. ★ 计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄

儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄

15. 动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。

16. 设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确。

17. ★ 全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供A4、B5、16K等尺寸报告，方便随时预览、打印。

18. 诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等。

19. 完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口。

20. 病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、JPG、PDF、DOC等格式，便于医生进行数据统计和分析。

21. ★ 支持双操作系统：微软Windows XP、7、8、10(支持微软32位/64位操作系统)/安卓Android，支持微软平板和安卓手机/平板操控。

22. ★ 在安卓操作环境下，设备支持网络打印机打印报告，分享报告至微信，保存报告到相册，分享微信二维码获取报告。

23.工作站（13代酷睿I5处理器 16G运行内存 1TB储存内存）

24.彩色激光打印机（Ａ4）出具专业分析报告

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市体育运动管理中心 |
| 2 | 供货完成时限或提供服务的期限 | 签订合同后10日内完成供货、设备调试及业务人员操作培训。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 一年 |
| 5 | 货物售后服务 | 投标人需提供产品的检验检测合格证明（复印件盖公章，原件供货时备查）。 |
| 6 | 验收 | 合格 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山市体育运动管理中心 付款方式：安装完成并验收合格后一次性付清。 |

附件2：

询价响应文件格式

项目名称：

询

价

响

应

文

件

供 应 商：                  （盖章）

年      月      日

一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目名称） 询价公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的招标采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （盖章）

法定代表人（签字或盖章）或代理人签字：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、项目响应情况

1、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（盖章） |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

2、报价表

| 序号 | 货物名称 | 询价规格要求 | 报价 规格 | 询价品种数量 | 报价品种数量 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或被授权人（签字）：         
 3、完成日期

三、有关资质证明材料

1、营业执照。

2、税务登记证。 
    3、法定代表人授权委托书。

4、生产厂家授权委托书。

（采购人名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签字或盖章：

身份证号码：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

身份证号码：

联系电话：

供应商名称：                        （盖章）

日      期：